Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:  Łóżko szpitalne z materacem – 30 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2022 | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
| 3 | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: max 2200 mm (bez przedłużenia), - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max 1000 mm - (wymiar leża min. 850 x 1950 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Zasilanie elektryczne 220/230 V | TAK |  |
| 8 | Klasa szczelności podzespołów elektrycznych oraz konstrukcji łóżka klasy IPX-4 lub wyższej. | TAK PODAĆ |  |
| 9 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg aktualnych norm (potwierdzone dołączonym przy dostawie protokółem z badań). Przewody elektryczne schowane wewnątrz profili ramy leża. | TAK |  |
| 10 | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° (± 6°) - segment uda 0-45° (± 9°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (± 5°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (± 5°), - dopuszcza się ręczną regulacja segmentu podudzia np. mechanizmem zapadkowym. | TAK PODAĆ |  |
| 11 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: min. od 380 do 820 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 12 | Łóżko sterowane za pomocą pilota przewodowego. W przypadku umieszczenia panelu sterującego dla pacjenta w barierkach powinien być on umieszczony od wewnątrz. | TAK |  |
| 13 | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. | TAK |  |
| 14 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | TAK |  |
| 15 | Leże wypełnione płytami z polipropylenu lub z HPL wycięciami umożliwiającymi montaż pasów do unieruchamiania pacjenta. Płyty odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. | TAK |  |
| 16 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 17 | Łóżko z możliwością przedłużenia leża dwustopniowe o min 200 mm. | TAK PODAĆ |  |
| 18 | Szczyty łóżka wykonane z płyt z tworzywa sztucznego lub z HPL o grubości min. 8 mm, odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy w przypadku konieczności reanimacji. | TAK PODAĆ |  |
| 19 | Łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na min. 70% długości leża. Barierki opuszczane poniżej górnej krawędzi materaca. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 | TAK |  |
| 20 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe. | TAK |  |
| 21 | Łóżko wyposażone w uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. | TAK |  |
| 22 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Minimum jedno koło antystatyczne. Dźwignia hamulca umieszczona od strony nóg. | TAK PODAĆ |  |
| 23 | Bezpieczne obciążenie min. 225 kg | TAK PODAĆ |  |
| 24 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów. | TAK PODAĆ |  |
| 25 | Elementy wyposażenia łóżek: 1. Wysięgnik z uchwytem do ręki 2. Materac – w pokrowcu zmywalnym paroprzepuszczalnym o grubości min. 10 cm z dodatkowym klinem w przypadku przedłużenia łóżka. | TAK |  |
| 26 | Deklaracja Zgodności, WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, | TAK |  |
| 27 | Gwarancja min. 36 miesięcy. Nieodpłatne przeglądy w okresie gwarancji. | TAK PODAĆ |  |
| 28 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 29 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 30 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. Robocze. | TAK |  |

Przedmiot zamówienia:  Szafka przyłóżkowa – 30 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2022 | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Korpus szafki wykonany jest z ocynkowanej stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 3 | Możliwość wybory kolorów | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Wymiary: Wysokość szafki 830 mm (± 40 mm), Głębokość: 480 mm (± 40 mm), Szerokość: 430 mm (± 40 mm), (bez blatu bocznego) Szerokość z rozłożonym blatem bocznym: 1050 mm (± 50 mm), | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Szuflada wysuwana, szafka z zamykanymi dźwiczkami, koszyk na książki i czasopisma | TAK |  |
| 7 | Regulowany blat boczny o regulowanej wysokości oraz pochyleniu z możliwością montażu z lewej i prawej strony szafki | TAK |  |
| 8 | Możliwość regulacji wysokości półki bocznej w zakresie min. 800-1120 mm. Możliwość regulacji kąta nachylenia blatu min 30 stopni | TAK PODAĆ |  |
| 9 | Cztery kółka z możliwością hamowania (min. 2 koła z hamulcem) | TAK PODAĆ |  |
| 10 | Waga maksymalna 26kg | TAK |  |
| 11 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 12 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. Robocze. | TAK |  |

Przedmiot zamówienia:  Stolik instrumentalny (MAYO) – 3 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2022 | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Podstawa umieszczona na min 3 kółkach, wszystkie koła wyposażone w hamulec. Koła o średnicy min 70 mm. | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja oraz blat stolika wykonane ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
| 4 | Wymiary blatu: 750x500 mm (± 30 mm), | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Obracany blat w zakresie 360º z blokadą obrotu oraz pogłębieniem utrudniającym wypadanie narzędzi. | TAK |  |
| 6 | Hydraulicznie regulowana wysokości blatu w zakresie min. 980 mm – 1300 mm | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 8 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. Robocze. | TAK |  |