OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  | System holterowski EKG 12 | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ocena zapisów 3- lub 12-kanałowych |  |
| 2 | Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. |  |
| 3 | Możliwość tworzenia własnych wzorców. |  |
| 4 | Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów |  |
| 5 | Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE) |  |
| 6 | Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu |  |
| 7 | Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt |  |
| 8 | Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T |  |
| 9 | Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. |  |
| 10 | Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania |  |
| 11 | Przykłady Min. i Max HR |  |
| 12 | Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych pojedynczo, strony, wszystkich. |  |
| 13 | Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu |  |
| 14 | Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu |  |
| 15 | Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady. |  |
| 16 | Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. |  |
| 17 | Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty |  |
| 18 | Analiza migotania przedsionków: - automatyczne wykrywanie epizodów migotania, - możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania - możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami - możliwość szybkiej oceny zmian załamka P - możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania - możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane |  |
| 19 | Analiza ST: - ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału - możliwość zmiany kryterów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału - prezentacja wartości ST w 3D dla zapisów 12 kanałowych |  |
| 20 | Analiza alternansu załamka T: - 24 godzinny histogram amplitudy załamka T - pomiar amplitudy - możliwość ustawienia parametrów analizy (ilość ewolucji, różnica amplitudy) |  |
| 21 | Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości: - możliwość zmiany progów częstotliwościowych - tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowychz możliwością eksportu do pliku XLS - możliwość podziału 24h na 2 podokresy - plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu - ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku |  |
| 22 | Analiza oraz histogramy turbulencji HR |  |
| 23 | Analiza QT: - prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości - histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych - ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR - informacja o max. wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia - wartości statystyczne QTc - prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG - dyspersja QT dla zapisów 12 kanałowych,. Możliwość wyboru wstęgi odprowadzeń do analizy |  |
| 24 | Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy |  |
| 25 | Ocena pracy różnych typów stymulatorów |  |
| 26 | Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika |  |
| 27 | 24-godzinny histogram „beat to beat”, „spike to spike”, „beat to spike”, „spike to beat” |  |
| 28 | Wieloparametrowa analiza bezdechu sennego, tabela czynników ryzyka |  |
| 29 | Wektokardiografia: - możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły |  |
| 30 | Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG. |  |
| 31 | Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika |  |
| 32 | Możliwość utworzenia konta dla każdego użytkownika |  |
| 33 | Możliwość nadawania różnych uprawnień każdemu użytkownikowi |  |
| 34 | Możliwość ograniczania wglądu do archiwum badań dla użytkowników |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG 3 i 12 kanałowy 3 sztuk |  |
| 1 | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG do 7 dni (dowolny zakres czasowy, bez wymiany baterii) oraz 12 kanałowego EKG do 5 dni |  |
| 2 | Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pracy rejestratora bez konieczności programowania |  |
| 3 | Możliwość usunięcia zapisu EKG oraz rozpoczęcie nowego, bez konieczności podłączenia urządzenia do komputera |  |
| 4 | Zapis w pamięci stałej rejestratora |  |
| 5 | Dane przechowywane w pamięci rejestratora: imię, nazwisko, ID, kod HIS, MI, numer karty, płeć, wiek, data urodzenia, waga, wzrost, czas początku zapisu, stymulator, numer telefonu, adres, ICD-10, wskazania, uwagi, numer pacjenta ambulatoryjnego, numer pacjenta szpitalnego, numer oddziału, numer sali, numer łóżka, numer identyfikacyjny, numer karty leków, oddział, jednostka zlecająca, lekarz zlecający |  |
| 6 | Automatyczne rozpoznanie podłączonego kabla pacjenta |  |
| 7 | Detekcja impulsów stymulatora |  |
| 8 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz |  |
| 9 | Rejestracja 3 kanałów EKG z 4 elektrod oraz 12 kanałów z 10 elektrod |  |
| 10 | Złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego |  |
| 11 | Ekranowane kable pacjenta |  |
| 12 | Impedancja wejściowa ≥2MΩ |  |
| 13 | CMRR >60dB |  |
| 14 | Zakres częstotliwości sygnału: 0,05Hz-60Hz (+0,4dB, -3,0dB) |  |
| 15 | Poziom szumu sygnału: ≤15µVp-p |  |
| 16 | Podgląd na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora za pomocą kablowego interface’u ze złączem micro Jack |  |
| 17 | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA |  |
| 18 | Automatyczne rozpoczęcie pracy po włożeniu baterii |  |
| 19 | Automatyczne zakończenie pracy po wyciągnięciu baterii |  |
| 20 | Dźwiękowa sygnalizacja wykonania pomyślnego auto testu oraz kontroli podłączenia kabla pacjenta do rejestratora |  |
| 21 | Dioda LED sygnalizująca pracę rejestratora |  |
| 22 | Wbudowany przycisk zdarzeń |  |
| 23 | Możliwość sformatowania rejestratora za pomocą oprogramowania na PC |  |
| 24 | Autoryzowana dystrybucja i serwis w Polsce |  |
|  | Stacja analiz – komputer |  |
| 1 | Procesor min. 2 rdzeniowy |  |
| 2 | Dysk twardy min. 500GB |  |
| 3 | Pamięć operacyjna RAM min. 4GB |  |
| 4 | Porty USB min.6 |  |
| 5 | Monitor LCD min. 21,5” Full HD |  |
| 6 | Drukarka laserowa A4 |  |
| 7 | Mysz, klawiatura, listwa zasilająca |  |
| 8 | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit |  |
| 9 | Karta graficzna obsługująca standard Full HD |  |
| 10 | Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 11 Professional 32/64 bit |  |