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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	
	System holterowski EKG 12
	Opis

	1
	Ocena zapisów 3- lub 12-kanałowych
	

	2
	Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. 
	

	3
	Możliwość tworzenia własnych wzorców.
	

	4
	Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów
	

	5
	Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE)
	

	6
	Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu 
	

	7
	Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt
	

	8
	Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T
	

	9
	Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy.
	

	10
	Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania
	

	11
	Przykłady Min. i Max HR
	

	12
	Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych pojedynczo, strony, wszystkich. 
	

	13
	Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu
	

	14
	Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu 
	

	15
	Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady.
	

	16
	Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. 
	

	17
	Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty
	

	18
	 Analiza migotania przedsionków: 
- automatyczne wykrywanie epizodów migotania, 
- możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania
- możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami
- możliwość szybkiej oceny zmian załamka P 
- możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania
- możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane
	

	19
	 Analiza ST: 
- ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału
- możliwość zmiany kryterów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału
- prezentacja wartości ST w 3D dla zapisów 12 kanałowych
	

	20
	Analiza alternansu załamka T: 
- 24 godzinny histogram amplitudy załamka T
- pomiar amplitudy
- możliwość ustawienia parametrów analizy (ilość ewolucji, różnica amplitudy) 
	

	21
	Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości:
- możliwość zmiany progów częstotliwościowych
- tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowychz możliwością eksportu do pliku XLS
- możliwość podziału 24h na 2 podokresy
- plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu
- ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku
	

	22
	Analiza oraz histogramy turbulencji HR
	

	23
	Analiza QT:
- prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości
- histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych
- ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR
- informacja o max. wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia
- wartości statystyczne QTc
- prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG
- dyspersja QT dla zapisów 12 kanałowych,. Możliwość wyboru wstęgi odprowadzeń do analizy
	

	24
	Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy
	

	25
	Ocena pracy różnych typów stymulatorów
	

	26
	Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika
	

	  27
	24-godzinny histogram „beat to beat”, „spike to spike”, „beat to spike”, „spike to beat”

	

	28
	Wieloparametrowa analiza bezdechu sennego, tabela czynników ryzyka
	

	29
	Wektokardiografia:
- możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły
	

	30
	Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG.
	

	31
	Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika
	

	32
	Możliwość utworzenia konta dla każdego użytkownika
	

	33
	Możliwość nadawania różnych uprawnień każdemu użytkownikowi
	

	34
	Możliwość ograniczania wglądu do archiwum badań dla użytkowników
	

	
	Rejestrator holterowski EKG 3 i 12 kanałowy 3 sztuk
	

	1
	Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG do 7 dni (dowolny zakres czasowy, bez wymiany baterii) oraz 12 kanałowego EKG do 5 dni
	

	2
	Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pracy rejestratora bez konieczności programowania
	    


	3
	Możliwość usunięcia zapisu EKG oraz rozpoczęcie nowego, bez konieczności podłączenia urządzenia do komputera
	

	4
	Zapis w pamięci stałej rejestratora
	

	5
	Dane przechowywane w pamięci rejestratora: imię, nazwisko, ID, kod HIS, MI, numer karty, płeć, wiek, data urodzenia, waga, wzrost, czas początku zapisu, stymulator, numer telefonu, adres, ICD-10, wskazania, uwagi, numer pacjenta ambulatoryjnego, numer pacjenta szpitalnego, numer oddziału, numer sali, numer łóżka, numer identyfikacyjny, numer karty leków, oddział, jednostka zlecająca, lekarz zlecający
	  


	6
	Automatyczne rozpoznanie podłączonego kabla pacjenta
	

	7
	Detekcja impulsów stymulatora
	

	8
	Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz
	

	9
	Rejestracja 3 kanałów EKG z 4 elektrod oraz 12 kanałów z 10 elektrod
	

	10
	Złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego
	

	11
	Ekranowane kable pacjenta
	

	12
	Impedancja wejściowa ≥2MΩ
	

	13
	CMRR >60dB
	

	14
	Zakres częstotliwości sygnału: 0,05Hz-60Hz (+0,4dB, -3,0dB)
	

	15
	Poziom szumu sygnału: ≤15µVp-p
	

	16
	Podgląd na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora za pomocą kablowego interface’u ze złączem micro Jack
	

	17
	Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA
	

	18
	Automatyczne rozpoczęcie pracy po włożeniu baterii
	

	19
	Automatyczne zakończenie pracy po wyciągnięciu baterii
	

	20
	Dźwiękowa sygnalizacja wykonania pomyślnego auto testu oraz kontroli podłączenia kabla pacjenta do rejestratora
	

	21
	Dioda LED sygnalizująca pracę rejestratora
	

	22
	Wbudowany przycisk zdarzeń
	

	23
	Możliwość sformatowania rejestratora za pomocą oprogramowania na PC
	

	24
	Autoryzowana dystrybucja i serwis w Polsce
	

	
	Stacja analiz – komputer
	

	1
	Procesor min. 2 rdzeniowy
	

	2
	Dysk twardy min. 500GB
	

	3
	Pamięć operacyjna RAM min. 4GB
	

	4
	Porty USB min.6
	

	5
	Monitor LCD min. 21,5” Full HD
	

	6
	Drukarka laserowa A4
	

	7
	Mysz, klawiatura, listwa zasilająca
	

	8
	Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit
	

	9
	Karta graficzna obsługująca standard Full HD
	

	10
	Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 11 Professional 32/64 bit
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